## Slide 1
GwINSTEK GDS-1022 Oscilloscope
اسیلوسکوپ GDS-1022 یک اسیلوسکوپ 25 مگا هرتز می باشد که دارای دو کانال نمایش همزمان است.
محل ورودی کانال های اسیلوسکوپ
صفحه نمایش اسیلوسکوپ
راهنمای دکمه های دستگاه

## Slide 2
تنظیمات افقی صفحه نمایش
حرکت دادن افقی شکل موج
فعال کردن منوی تنظیمات افقی
تنظیم مقیاس افقی صفحه نمایش
نمایش یکباره شکل موج روی صفحه
تنظیم پیش فرض دستگاه زمانی که :
نمایش شکل موج به صورت زوم شده
تنظیم پهنای مورد نظر برای زوم با استفاده از
Horizontal position Knob و TIME/DIV Knob در حالت Window.
Zoom range :1ns~1ms
با انتخاب Window Zoom، زوم انتخاب شده در حالت Window نمایش داده می شود.
حرکت شکل موج از راست به چپ صفحه نمایش
در صورت انتخاب این مود، مقیاس افقی صفحه به صورت خودکار 250ms/div انتخاب می شود.
تنظیم پیش فرض دستگاه زمانی که :
Trigger: Auto mode only
در نظر گرفتن کانال 1 به عنوان x و کانال 2 به عنوان y
توجه شود که در زمان استفاده از این مود، نمایش هر دو کانال باید فعال باشد.
با استفاده از این منو و اعمال دو سیگنال ورودی به کانال یک و دو می توان منحنی لیساژو را مشاهده نمود.

## Slide 3
تنظیمات عمودی صفحه نمایش
حرکت دادن عمودی شکل موج (برای هر کانال جداگانه)
فعال و غیر فعال کردن کانال 1 و 2
در وضعیت فعال، منوی تنظیمات کانال نیز فعال می شود
تنظیم مقیاس عمودی صفحه نمایش (برای هر کانال جداگانه)
فعال کردن منوی عملیات ریاضی بین دو کانال
انتخاب نوع کوپلینگ : DC Coupling ، AC Coupling ، GND
می توان انتخاب کرد که شکل موج نسبت به محور افقی معکوس شود یا نه
انتخاب سطح تضعیف پروب، که در صورت انتخاب هر کدام فقط مقیاس ولتاژ روی صفحه نمایش را تغییر می دهد.
Operation
Unit/Div
Possition
انتخاب عملیات + یا -
تنظیم مقیاس نمایش نتیجه اندازه گیری
تنظیمات مربوط به عملیات جمع و تفریق:
با کلیک کردن بر این دکمه و توسط دکمه variable Knob می توان موقعیت شکل موج حاصل عملیات ریاضی را جابجا کرد.
Operation
Source
Window
در این مود محور افقی فرکانس و محور عمودی db است
انتخاب یکی از دو کانال برای محاسبه FFT
تنظیمات مربوط به FFT:
Position
Unit/Div
تنظیم مقیاس عمودی نمایش FFT
جابه جا کردن موقعیت نمایش FFT
انتخاب پنجره FFT
پنجره های قابل انتخاب برای محاسبه FFT :
Frequency Resoulation :good , Amplitude Resoulation : Not good
مناسب برای اندازه گیری فرکانس در شکل موجهای پریودیک
Frequency Resoulation :very good , Amplitude Resoulation : bad
مناسب برای پدیده single shot (مثل این است که هیچ پنجره ای نداشته باشیم)
Frequency Resoulation : not good , Amplitude Resoulation : good
مناسب برای اندازه گیری دامنه در شکل موجهای پریودیک
Frequency Resoulation :bad , Amplitude Resoulation : very good
مناسب برای اندازه گیری دامنه در شکل موجهای پریودیک
Hanning FFT Window
Flattop FFT Window
Rectangular FFT Window
Blackman FFT Window

## Slide 4
تنظیمات مربوط به تریگر
تنظیم سطح تریگر
فعال کردن منوی مربوط به تنظیمات تریگر
فعال کردن مود Single Trigger
(انجام یکبار تریگرینگ و ثبت سیگنال و توقف تا اینکه دوباره این دکمه فشرده شود)
حصول سیگنال ورودی یکبار بدون در نظر گرفتن شرایط تریگر در زمان
محل اعمال سیگنال خارجی برای تریگر
انتخاب نوع تریگرینگ
Edge
Video
Pulse
انجام تریگر در زمانی که پهنای باند سیگنال با تنظیمات تریگر یکی شود
انجام ترگر در زمان عبور سیگنال از یک سطح آستانه ( حساس به لبه بالارونده و پایین رونده)
استخراج یک پالس سنکرون از یک سیگنال با فرمت تصویری و تریگر در یک خط ویژه
CH1/CH2
Line
External
انتخاب منبع تریگر
منبع تریگر، سیگنال کانال 1(2) انتخاب می شود.
منبع تریگر، سیگنال برق شهر انتخاب می شود.
منبع تریگر، سیگنال خارجی اعمال شده به ترمینال EXT TRIG انتخاب می شود.
انتخاب مود تریگرینگ
Normal
Auto
بدون توجه به شرایط تریگرینگ، تریگر به صورت خودکار انجام می شود.
انجام تریگرینگ و بدست آوردن سیگنال
تنظیمات در وضعیت انتخاب نوع تریگر به صورت Edge :
Slope/Coupling
Mode
Source
انتخاب منبع تریگر
انتخاب مود تریگر در وضعیت نرمال یا اتوماتیک
فعال کردن تنظیمات Slope و Coupling
انتخاب اینکه با لبه بالارونده تریگر انجام شود یا با لبه پایین رونده
انتخاب اینکه کوپلینگ تریگر AC باشد یا DC
انتخاب مود Frequency Rejection(oFFخاموش،LF اعمال فیلتر پایین گذر، HF اعمال فیلتر بالاگذر)
انتخاب اینکه حذف نویز فعال باشد یا غیر فعال
برگشت به منوی قبلی
در وضعیت انتخاب نوع تریگر به صورت Video :
Line
Polarity
Standard
Source
انتخاب منبع تریگر
انتخاب استاندارد Video
Range NTSC, PAL, SECAM
انتخاب پلاریته سیگنال Video
Range: Positive, Negative
National Television System Committe
Phase Alternative by Line
Sequential Couleur A Memoire
انتخاب خط میدان Video با استفاده از Variable Knob
در وضعیت انتخاب نوع تریگر به صورت Pulse :
Source
Mode
When
Slope/Coupling
انتخاب منبع تریگر
انتخاب مود تریگر در وضعیت نرمال یا اتوماتیک
انتخاب شرایط پالس و در این وضعیت با Variable Knob پهنای پالس را انتخاب می کنیم.
فعال کردن تنظیمات Slope و Coupling

## Slide 5
دکمه های عملکردی دستگاه
Acquire
Display
Measure
Save/Recall
Utility
Cursor
Help
Autoset
Hardcopy
Run/Stops
Help
در این مود، راهنمای دستگاه فعال می شود.
Autoset
در این مود، تنظیمات دستگاه به طور اتوماتیک انجام می شود و تا 5 ثانیه در منوی کنار دکمه های عملکردی دستگاه، Undo Autoset فعال می شود که می توانید توسط آن به تنظیمات قبلی برگردید.
Measure
Run/Stops
در وضعیت Run، با توجه به شرایط تریگر سیگنال ورودی به طور پیوسته آپدیت می شود. و در وضعیت Stop، تریگرینگ متوقف می شود و آخرین شکل موج نمایش داده می شود.
با فعال کردن این منو، یکسری از پارامترهای سیگنال ورودی به طور اتوماتیک اندازه گیری شده و بر روی صفحه نمایش نشان داده می شود.
Acquire
برای پردازش های داخلی، سیگنال آنالوگ ورودی را به دیجیتال تبدیل می کند و مودهای زیر قابل انتخاب است :
Normal
Average
Peak
Detect
تمام دیتاها برای کشیدن شکل موج استفاده می شود
چند داده برای رسم برای شکل موج میانگین گیری می شود. این مود برای حذف نویز در نمایش، سودمند است.تعداد میانگین گیری قابل انتخاب است
فقط جفت مقادیر حداقل و حداکثر بازه استفاده می شود.این مود برای بدست آوردن اشکالات غیر نرمال سیگنال استفاده می شود.
Sample Rate
تعیین نرخ نمونه برداری
Display
تنظیمات مربوط به نمایش
Type (Dots/Vectors)
انتخاب نوع رسم سیگنال ( نمایش بر اساس نقاط / نمایش بر اساس نقاط به هم وصل شده یا خطوط)
Accumulate (on/off)
Refresh
Contrast
Full/Cross/Frame
در زمان on بودن ثبت پیوسته سیگنال انجام می شود و اگر سیگنال تغییر کند، باید off شود یا توسط دکمه بعدی refresh داده شود تا سیگنال جدید نمایش داده شود.
با انتخاب این حالت، با استفاده از variable knob می توان کنتراست را کم و زیاد کرد.
انتخاب نوع درجه بندی صفحه،
Full: محورها و خطوط نمایش داده می شود
Cross: فقط محورها نمایش داده می شود
Frame: نه محورها و نه خطوط نمایش داده نمی شوند
Cursor
Source
X1
X2
X1X2
X1 X2
با فعال کردن این منو، برای توجه بیشتر می توان به صورت عمودی یا افقی بر روی محدوده مورد نظر کرسر گذاشت.
منبع سیگنال مورد نظر برای کرسر گذاری را می توان انتخاب کرد.
کانال1/ کانال 2/ نتیجه عملیات ریاضی دو کانال
با فعال کردن این منو و با استفاده از variable knob موقعیت کرسر سمت چپ قابل تغییر است
تغییر وضعیت کرسر از عمودی به افقی و برعکس
با فعال کردن این منو و با استفاده از variable knob موقعیت کرسر سمت راست قابل تغییر است
با فعال کردن این منو و با استفاده از variable knob موقعیت هر دو کرسر همزمان قابل تغییر است